ICS  17.040.30

CCS  L87

T/ZACA 2022—XXXX

电容器高温老化检测系统

Capacitor high temperature burn in detection system

（征求意见稿）

2022- XX - XX发布

2022 - XX - XX实施

浙江省质量合格评定会  发布

T/ZACA

团体标准

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4　基本参数	2

5　技术要求	2

6　试验方法	4

7　检验规则	7

8　标志、使用说明书、包装、运输和贮存	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由浙江省质量合格评定协会提出。

本文件由浙江省质量合格评定协会归口。

本文件主要起草单位：杭州三海电子有限公司

本文件参与起草单位：

本文件主要起草人：

本标准首次发布。

电容器高温老化检测系统

1  范围

本文件规定了电容器高温老化检测系统（以下简称检测系统）的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本文件适用于电容器进行高温老化检测系统。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 4793.1 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求

GB/T 5170.2—2017 电工电子产品环境试验设备检验方法 温度试验设备

GB/T 6587—2012 电子测量仪器通用规范

GB/T 9969 工业产品使用说明书总则

GB/T 11158 高温试验箱技术条件

GB/T 17626.2 电磁兼容性 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3 电磁兼容性 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容性 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容性 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6 电磁兼容性 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.8 电磁兼容性 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.11 电磁兼容性 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB/T 18268.1 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求

JJG（航天）6 直流稳压电源检定规程

- 术语和定义

GB/T 11158界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

电容器高温老化检测系统 capacitor high temperature burn in detection system

对钽电容器、电解电容器、云母电容器、薄膜电容器、纸介电容器、陶瓷电容器和金属化纸介电容器等电容器进行高温电负荷试验，直流漏电流测试分析，发现早期失效器件的测试系统。

- 基本参数

检测系统基本参数应符合表1的规定。

表1 检测系统基本参数

| 项目 | 规格参数 | 项目 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电压（V） | AC220 | 额定电流（A） | 30 |
| 额定功率（kW） | 7 | 频率（Hz） | 50 |
| 试验温区（个） | 1 | 试验容量（只） | 640 |
| 试验电源（路） | 4 | 控制模式 | 电脑程控 |
| 注：试验容量可根据被试电容器封装确定，包含但不限于以上要求。 |

- 技术要求

  - 环境条件

检测系统环境条件应符合下列要求：

a）环境温度：-5℃～40℃；

b）相对湿度：≤80%RH；

c）大气压强：95kPa～104kPa；

d）电网电压：AC220V±10%,单相三线制；

d）电网频率：50Hz±2Hz。

e）周围无强磁场干扰和有害气体侵蚀；

f）周围无强烈振动，无其他热源直接辐射。

  - 外观结构

5.2.1 检测系统外壳不得有明显斑点、划痕、色斑等缺陷，应无危害安装、正常使用或维护的尖端或锐边。

5.2.2 接插件插头绝缘应无任何破损，并接插稳固。

5.2.3 电源开关及按键应灵活可靠，零部件装配应牢固，无卡涩、松动现象。

5.2.4 高温试验箱表面应光滑平整、无变形、损失，箱门应开关灵活，闭合紧密。

5.2.5 检测系统整体尺寸应符合设计图纸要求，尺寸偏差应为±8mm。

5.2.6 说明性文字、符号、标志应清晰、耐久。

5.3  性能要求

5.3.1 高温试验箱性能

5.3.1.1 高温试验箱应符合GB/T 11158的规定。

5.3.1.2 高温试验箱性能应符合表2的规定。

表2 高温试验箱性能

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 温度控制范围（℃） | 环境温度～200 |
| 温度控制精度（℃） | ≤±1 |
| 125℃时温度均匀性（℃） | 空载＜±2；负载＜±3 |
| 超温报警控制误差（℃） | ≤±3 |

5.3.2 老化试验电源性能

5.3.2.1 老化试验电源的负载变化率应≤±1%+50mV。

5.3.2.2 老化试验电源应能恒压、恒流工作，应具有过压、过流、短路、过热等保护功能。

5.3.3 检测板性能

检测板性能应符合表3的规定。

表3 检测板性能

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 漏电流检测范围（μA） | 0.01～50000 |
| 漏电流检测精度 | 1%±2LSB |
| 电流检测分辨率（μA） | 0.01 |
| 老化电压检测范围（V） | 0～2000 |
| 老化电压检测精度 | 1%±2LSB |
| 电压检测分辨率（V） | 0.1（≤600V）；0.3（≤2000V） |

5.3.4 系统软件性能

系统软件性能应符合表4的规定。

表4 系统软件性能

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 漏电流超上限提示 | 漏电流上限可设，设置范围为0.10μA～50.00 mA，对超过了漏电流上限的工位，统计在“故障统计”窗口，同时在“工位状态”窗口用“*”标识。 |
| 电容器短路剔除 | 在老化试验中短路击穿的电容器应能被系统自动剔除，并在“工位状态”窗口用“＃”标识。 |
| 电压超上限提示 | 老化电压上限可设，设定范围为1V～2000V，试验中当老化电压超出上限时，系统应报警，软件显示电压数据为红色并自动切断老化板上的电压。 |

5.4  安全性能

安全性能应符合GB/T 4793.1的规定。

5.5  噪声

检测系统运行时声压级噪声不应大于70 dB(A)。

5.6  环境适应性

环境适应性应符合GB/T 6587—2012中4.7的规定。

5.7  电磁兼容性能

电磁兼容抗扰度性能应符合GB/T 18268.1的规定。

5.8  电源适应性

电源适应性应符合GB/T 6587—2012中4.10的规定。

5.9  可靠性

可靠性应符合GB/T 6587—2012中4.11的规定。

- 试验方法

6.1 试验条件

应在下列条件下进行试验：

- 温度：15℃～35℃；

- 湿度：（40～60）%RH；

- 大气压：95kPa～104kPa；

- 电源：检测系统规定的标称交流电源；

- 状态：正常工作状态。

6.2 外观结构检查

外观结构检查可采用目测和手感。尺寸及偏差用精度不低于1mm的钢卷尺或等精度仪器测量。

6.3  性能要求检查

6.3.1 高温试验箱性能

按GB/T 11158和GB/T 5170.2 的规定执行。

6.3.2 老化试验电源性能

6.3.2.1 按 JJG(航天)6 的规定执行。

6.3.2.2 检查电源的各项功能，应符合5.4.2.2的规定。

6.3.3 检测板性能

6.3.3.1 漏电流检测精度和电流检测分辨率按下列方法进行试验（测试点：0.05μA、0.10μA、1.00μA、 10.00μA、100.00μA、1mA、10mA、50mA）。

图1 漏电流测试设备连接图

a）0.05μA：在老化试验板某一工位夹具上串入一个100MΩ电阻和一只微安表，操作系统软件，使系统测量定位在该工位。调节电源电压，使微安表指示在0.05μA，系统软件显示漏电流数据和分辨率应符合本标准5.3.3的要求；

b）0.10μA：在老化试验板某一工位夹具上串入一个100MΩ电阻和一只微安表，操作系统软件，使系统测量定位在该工位。调节电源电压，使微安表指示在0.10μA，系统软件显示漏电流数据和分辨率应符合本标准5.3.3的要求；

c）1.00μA：在老化试验板某一工位夹具上串入一个10MΩ电阻和一只微安表，操作系统软件，使系统测量定位在该工位。调节电源电压，使微安表指示在1.00μA，系统软件显示漏电流数据和分辨率应符合本标准5.3.3的要求；

d）10.00μA：在老化试验板某一工位夹具上串入一个1MΩ电阻和一只微安表，操作系统软件，使系统测量定位在该工位。调节电源电压，使微安表指示在10.00μA，系统软件显示漏电流数据和分辨率应符合本标准5.3.3的要求；

e）100.00μA：在老化试验板某一工位夹具上串入一个100KΩ电阻和一只微安表，操作系统软件，使系统测量定位在该工位。调节电源电压，使微安表指示在100.00μA，系统软件显示漏电流数据和分辨率应符合本标准5.3.3的要求；

f）1mA：在老化试验板某一工位夹具上串入一个10KΩ电阻和一只毫安表，操作系统软件，使系统测量定位在该工位。调节电源电压，使微安表指示在1mA，系统软件显示漏电流数据和分辨率应符合本标准5.3.3的要求；

g）10mA：在老化试验板某一工位夹具上串入一个1KΩ电阻和一只毫安表，操作系统软件，使系统测量定位在该工位。调节电源电压，使微安表指示在10mA，系统软件显示漏电流数据和分辨率应符合本标准5.3.3的要求；

h）50mA：在老化试验板某一工位夹具上串入一个1KΩ电阻和一只毫安表，操作系统软件，使系统测量定位在该工位。调节电源电压，使微安表指示在50mA，系统软件显示漏电流数据和分辨率应符合本标准5.3.3的要求；

6.3.3.2 老化电压、电压检测分辨率按 JJG(航天)6 的规定执行。

开启系统老化电源，分别调节输出电压至1/2满输出电压和满输出电压，操作系统软件，设定电压上限为2000V,执行电压检测功能，检测结果与万用表在电源测试端（或输出端）测量的电压值比较，误差应符合本标准5.4.3的要求。

6.4 安全性能检查

按 GB/T 4793.1的规定执行。

6.5 噪声检查

按GB/T 5170.2—2017中8.11 的规定执行。

6.6 环境适应性检查

按 GB/T 6587—2012中5.9的规定执行。

6.7 电磁兼容性能检查

按GB/T 17626.2、GB/T 17626.3、GB/T 17626.4、GB/T 17626.5、GB/T 17626.6、GB/T 17626.8、GB/T 17626.11中的规定执行。

5.8 电源适应性检查

按 GB/T 6587—2012中5.12的规定执行。

6.9 可靠性检查

按 GB/T 6587—2012中5.13的规定执行。

- 检验规则

7.1检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验，检验项目见表4。

表4  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观结构 | 5.2 | 6.2 | √ | √ |
| 2 | 高温试验箱性能 | 5.3.1 | 6.3.1 | √ | √ |
| 3 | 老化试验电源性能 | 5.3.2 | 6.3.2 | √ | √ |
| 4 | 检测板性能 | 5.3.3 | 6.3.3 | √ | √ |
| 5 | 系统软件性能 | 5.3.4 | 6.3.4 | √ | √ |
| 6 | 安全性能 | 5.4 | 6.4 | — | √ |
| 7 | 噪音 | 5.5 | 6.5 | — | √ |
| 8 | 环境适应性 | 5.6 | 6.6 | — | √ |
| 9 | 电磁兼容性能 | 5.7 | 6.7 | — | √ |
| 10 | 电源适应性 | 5.8 | 6.8 | — | √ |
| 11 | 可靠性 | 5.9 | 6.9 | — | √ |
| 注：“√”为需要检验的项目，“—”为不需检验的项目。 |

7.2 出厂检验

7.2.1 产品应经质量检验部门检验，每项检验项目符合要求，判定出厂检验合格。

7.2.2 产品检验合格并附有合格证方能出厂。

7.3 型式检验

7.3.1 型式检验项目见表4，并是经出厂检验合格的产品。

7.3.2 有下列情况之一，应进行型式检验：

a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定时；

b) 正式生产后，如结构、材料、工艺等有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 正常生产，每年应进行一次型式试验；

d）产品长期停产1年后，恢复生产时；

e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

7.3.3 在成品中随机抽取 2 个样品进行型式检验。型式检验全部项目合格应判定型式检验合格，若有不合格项时，应对不合格项进行复检，复检合格应判定为合格，复检仍不合格，应判定型式检验不合格。

- 标志、使用说明书、包装、运输和贮存

## 标志

8.1.1  产品标志应字迹清晰耐久，固定牢靠。

8.1.2  标志应有下列内容：

a) 产品名称、型号；

b) 温度范围；

c) 电源电压、频率及总功率；

d）制造日期或出厂编号；

d) 制造厂商名称。

  - 使用说明书

产品使用说明书应按GB/T 9969的规定编写。

  - 包装

    - 产品包装应符合GB/T 191的规定，并标明“小心轻放”、“防潮”、“防雨”等标志。

    - 产品的附件、备件和专用工具应单独包装，牢靠固定在包装箱内。

    - 随箱应包括：装箱单、产品合格证、产品使用说明书等附件。

  - 运输

运输过程中应避免剧烈震动，雨雪淋袭、太阳爆晒、接触腐蚀性气体及机械损伤。

  - 贮存

产品应贮存在通风良好、干燥、无腐蚀性气体及化学品的仓库中。